技术参数

- ★1.检测原理：采用激光散射法对白细胞进行准确的五分类检测，采用免疫比浊法进行C-反应蛋白（CRP）测定

- ★2.检测参数：≥28项可报告参数（不含散点图和直方图）

- 3.研究参数：≥12项，具有异常淋巴细胞、有核红细胞和原始细胞报警信息

- ★4.进样方式：全自动进样，封闭进样

- ★5.检测模式：具有独立CRP、五分类+CRP等3种以上全血检测模式

- 6.样本添加：可随时添加样本

- 7.进样器容量：≥40个

- 8.进样模式：具有独立的静脉全血、末梢全血、预稀释血检测模式

- ★9.静脉全血样本用量：五分类+CRP模式≤35μl，CRP模式≤20μl

- 10.检测速度：五分类+CRP模式≥60个样本/小时

- 11.预稀释模式：自动定量打出稀释液，具备五分类+CRP功能

- 12.WBC线性范围：0~400×109/L

- 13.CRP线性范围：0.3~320mg/L

- 14.具有原厂配套的试剂、校准品、质控品，并提供校准品溯源性文件

- ★15.具备其参考测量能力获得中国合格评定认可委员会（CNAS）认可的标准化实验室，并提供证明材料